用户需求书

★一、商务要求

1、交货期及交货地点

（1）交货期：签订合同生效之日起，国产设备30天、进口设备60天日内完成交货。

（2）交货地点：采购人的指定地点。

2、付款方式：设备中标签订合同后，甲方在收到乙方开具的正规有效的发票后10个工作日内，预支付全额的30%货款。到货验收合格后，甲方在收到乙方开具的正规有效的发票后10个工作日内，支付剩余的全额的70%货款。

3、包装与储运要求

（1）包装与保护

供应商应确保所提供的货物在装卸、运输和仓储过程中有足够的包装保护，防止货物受潮、生锈、被腐蚀、受到冲撞以及其他不可预见的损坏。

（2）货物装箱清单和文件

货物包装箱内必须附有详细的装箱清单，装箱清单应清楚标明与主机、附件、各种零部件和消耗品相对应的编号和名称。

4、设备的安装、调试和验收

（1）安装、调试与培训

供应商负责安装、调试。供应商须对安装技术人员提供集中培训，确保其掌握设备的性能、安装、调试及使用。

（2）货物验收

采购人按照合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履行情况进行验收，并出具验收报告。

交付货物必须与投标文件描述的货物完全一致。验收过程中，若发现货物有短缺、损坏或不符合合同条款和质量标准的情况，供应商将负责补齐、更换，由此引起一切费用由供应商承担。

5、售后服务要求：具有完善及时的售后服务：质保期为自验收合格之日起计算一年。供应商应提供 7×24 电话支持，供应商在接到故障通知后 48 小时内派技术人员到达现场处理。

二、技术要求：

采购清单表

| 序号 | 物资名称 | 单位 | 数量 | 预算金额 （万元） | 是否接受进口产品投标 | 是否核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用干燥柜 | 台 | 1 | 9 | 不接受 | 否 |
| 2 | 高温管腔器械生物阅读器 | 台 | 1 | 3.9 | 不接受 | 否 |
| 3 | 环氧乙烷灭菌器 | 台 | 1 | 102 | 接受 | 是 |
| 4 | 过氧化氢低温等离子灭菌器 | 台 | 1 | 42 | 不接受 | 否 |
| 5 | 酸性氧化电位水生成器 | 台 | 1 | 22 | 不接受 | 否 |
| 6 | 自动打印医用封口机 | 台 | 2 | 9.6 | 不接受 | 否 |
| 7 | 热风吹干系统（一体移动式） | 台 | 1 | 4.5 | 不接受 | 否 |

参考配置及技术要求

（一）医用干燥柜

1、数量；1 台,双门隔断式，单台使用寿命≥8 年

▲2、外观要求；喷塑外观，整洁易于清理。

▲3、容积：≥500L

4、外罩采用喷塑处理，板材厚度≥2mm；柜体采用优质 SUS304 不锈钢拉丝板，板材厚度≥1.2mm

▲5、干燥腔采用拼接方式成型（非焊接方式），整体变形小。

6、舱体高度：≥1600mm，满足各类导管的长度要求，避免干燥过程中，导管与舱体底部接触。

7、设备底部装有万向脚轮，方便设备移动；四角装有调整脚蹄，用于设备稳固支撑。

8、腔体外壁包覆玻璃丝毡保温层，厚度：≥10mm,有效阻止热量损耗，提高干燥性能。

9、门板采用优质 SUS304 不锈钢拉丝板，板材厚度：≥2mm

10、门体中部采用双层 PC 透明玻璃结构，保证可视性同时，又能够有效阻隔舱体内热量损耗

▲11、门密封采用电磁锁，保证密封效果。

12、采用优质交流离心风机，长效免维护，顶风机风量：≥1900m³/h，顶风机与出风口联接，采用锥形结构设计，最大限度减少风量损耗。

13、设备具有加热系统故障检测、保护、报警功能，采用优质的过热保护器，检测温度检测温度 ：60℃-300℃，保护阶段，程序停止运行，排出故障后，方可正常使用。

14、采用电加热方式，分布在侧风道内，减小占用空间，加热器数量≥7 根，加热箱加装优质温度探头，检测精度≤0.1℃，精准测量空气温度，加热管含过热保护，避免安全隐患。

▲15、内置≥10 套程序，≥4 套默认程序（导管、器械、玻璃器皿、湿化瓶），可根据需求自行调节参数。

16、采用双芯温度采集系统，控温稳定。

17、控温精度：≤±1℃。

18、拥有超温保护、过热保护、风压保护、过载保护等多重安全防护措施。

19、程序运行结束后，若温度过高，设备自动冷却，防止烫伤。

20、设备断电后可以记忆断电前的运行状态，恢复供电后继续断电前的程序。

21、外置式积水盘，收集腔体底部流出的冷凝水，避免腔内积水，影响干燥效率。

22、满载一次可处理≥18 个 DIN 标准器械托盘或≥64 根导管或≥38 个湿化瓶

23、服务要求：整机保修≥三年

24、配置清单

| 序号 | 配置货物名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1 | 全不锈钢 |
| 2 | 格栅 | 9 | 全不锈钢 |
| 3 | DIN标准器械托盘 | 9 | 全不锈钢 |
| 4 | 导管架 | 1 | 放、取自如，功能齐全 |
| 5 | 湿化瓶架 | 1 | 放、取自如，功能齐全 |
| 6 | 集水盒 | 1 | 全不锈钢 |

（二）高温管腔器械生物阅读器

1、输入电源：AC：100-240V,50/60Hz,0.5-0.25A

2、输出电源：DC：12V，1.5A

3、培养时间：≤30min，阳性报警最快≤5min，30min 确定阴性。

4、净重（不含电源适配器）：≤1200g

5、培养孔数：≥10 个

6、屏幕尺寸：≥7 英寸

7、屏幕分辨率：800×480 TFT ，256 万色

8、防尘罩：与机身一体，棕色，磨砂处理，减少外界光源影响

9、断电保护：断电后，可实现 30min 持续供电

10、自动保存记录：可自动存储培养记录 10000 条，存储内存不足时报警提示，也可上传电脑保存。

11、培养温度：58℃±1℃

12、环境温度：5℃-40℃

13、相对湿度：≤95%

14、装置/过电压：类别Ⅱ

15、阅读器校验：可提供温度和荧光系统检测

16、破碎功能：配有专用破碎器

17、配套耗材：阅读器具有配套的同品牌生物指示物，配套应用时适用于压力蒸汽灭菌方式的生物监测。

18、服务要求：整机保修≥三年。

19、配置清单

| 序号 | 配置货物名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 极速生物阅读器主机 | 1 | 台 |
| 2 | 电源适配器 | 1 | 个 |

（三）环氧乙烷灭菌器

1、功能用途；主要用于对不耐高温高压蒸汽灭菌的医疗器械和物品进行低温灭菌，特别是管腔细长的管道和腔镜、塑料或橡胶制品、卫生材料等。

2、腔体内舱容积：135--150 升。

3、因场地受限，外部尺寸要求：宽≤780mm，深≤1000mm，高≤750mm。

4、灭菌剂为 100%纯环氧乙烷小气罐，每炉次只需 1 支气罐。

5、内置气罐扫描器，气罐需经扫码自动匹配信息正确后才能启动灭菌循环，进行流程管控。

6、灭菌温度：38℃±1℃和 55℃±1℃两 档，每个温度档还具有解析周期、气罐废弃处置周期、半周期。

7、具有≥5 个温度传感器同时工作，并在打印记录中体现数据

8、灭菌时间：55℃±1℃灭菌时间≥1 小时，38℃±1℃灭菌时间≤4.5 小时，灭菌时间不可随意更改。

9、灭菌湿度：65%±3%，并记录打印湿度值。

10、具有≥2 个湿度传感器同时工作，并在打印记录中体现数据。

11、最低真空度：≤160mbar，刺破气罐时保证深度负压，避免泄漏。

12、具有≥2 个压力传感器同时工作，并在打印记录中体现数据。

12、内置文氏泵，利用外接压缩空气进行气动抽真空。

13、门的开启方式为活页式，数字化控制，通过负压吸附舱门自动锁定，非电动升降门。

14、灭菌和通气合二为一，自动进行通风排残，全过程结束后，物品中的环氧乙烷残留量：≤2mg/g。

15、彩色触摸屏显示器，可以实时显示循环参数曲线（包含温度、压力、湿度等曲线）。

16、内置打印机，除了打印常规数字信息外，还能打印运行曲线图（包含温度曲线、压力曲线、湿度曲线），利于追溯管理。

17、具有智能化操作系统，按照不同权限的分级式管理，例如操作员权限、管理员权限等。

18、免费开放数字化通信接口和 U 盘接口，可将数据导出到电脑储存。

19、开门通风功能；灭菌完成后,15 分钟后开门,则按开门按钮后,进行一次通风处理,避免操作人员接触物品残留的环氧乙烷 。

20、负压工作系统：负压循环过程安全可靠，机器运行期间和灭菌结束后环境环氧乙烷浓度分别小于 0.840mg/m³ 和 0.160mg/m³。

21、门安全设置；程序在运转时，按下开门按钮，门不会被打开，防止误操作。

## 22、灭菌效率；灭菌周期完成后保证杀灭所有微生物，提供具有CMA标志的检测机构出具的灭菌效果检验报告。

22、排气管道材料及安装。

23、服务要求：整机保修≥三年。

24、配置清单

| 序号 | 配置货物名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 环氧乙烷灭菌器主机 | 1 | 台 |
| 2 | - 组合式空气过滤器 | 1 | 个 |
| 3 | - 不锈钢篮筐 | 2 | 个 |
| 4 | - 打印纸 | 1 | 卷 |
| 5 | - 危化品存放柜 | 1 | 个 |
| 6 | - 气体报警器 | 1 | 个 |
| 7 | - 环氧乙烷生物阅读器 | 1 | 台 |
| 8 | - 空气压缩机 | 1 | 台 |

（四）过氧化氢低温等离子灭菌器

1、主体

1.1 总容积：≥160L；

1.2 腔体结构及材质：腔体结构为矩形，材质采用优质航空铝材，厚度≥16mm；

1.3 电极网材质：铝合金材料,钣金成型，厚度≥2mm；

1.4 腔体温度加热功率：900W，预热升温时间≤30min；

1.5 腔体温度控制探头数量：≥1，高精度温度探头，分辨率为 0.1℃；

1.6 主体保温：保温棉采用阻燃纤维及硅胶布材质；

2、密封门

2.1 材质：采用优质铝材，厚度≥20mm；

2.2 门开启方式：采用顶杆驱动式电动升降门；

2.3 门板加热功能：加热膜数量≥2 个，门板温度维持在 50±2℃；

2.4 门板温度控制探头数量：≥1，高精度温度探头，分辨率为 0.1℃；

2.5 具有脚踏开门、门障碍开关功能；

3、管路系统

3.1 真空泵：采用真空度极高且耐 H2O2 腐蚀的旋片式真空泵；

3.2 管路材质：采用 304 不锈钢卫生级管路和卫生级卡箍连接；

3.3 过氧化氢卡匣：采用卡匣式加注，每个卡匣≥12 个胶囊，胶囊灌装量≥5ml，误差＜1%，H2O2 用量误差＜1%，PH＜2.6，54℃放置 14d 含量下降率＜3.04%，并提供省级以上检测报告；

3.4 胶囊计数记忆功能：卡匣安装后，自动计算胶囊使用个数，并提示剩余胶囊个数和可运行全循环的次数；

3.5 加注控制阀门：采用高端电磁阀；

3.6 过氧化氢提纯功能：具有过氧化氢提纯功能，过氧化氢提纯后浓度大于 95%，省级以上检测机构出具的检测报告；

3.7 压力传感器数量：产品设置压力传感器数量≥3 个，其中检测内室压力传感器≥2 个，提纯器和灭菌内室压力传感器独立设置；

3.8 灭菌内室压力传感器：测量范围 0~2700Pa，精度 0.25%，提纯压力传感器：压力测量范围 0~25000Pa，精度 0.25%；

3.9 过氧化氢过滤器：具有排气过氧化氢气体过滤系统，周围空气中过氧化氢浓度＜0.6mg/m3, 并提供省级以上检测机构出具的检测报告；

3.10 具有排气油雾过滤系统，空气过滤器精度≤0.2μm；

3.11 等离子电源：采用晶体管控制电源，功率≤500W，解析能力强，灭菌后聚四氟乙烯管腔中 H2O2 残留量＜0.003mg/cm²,不锈钢中残留量＜0.01mg/cm²,提供省级以上检测机构检测报告；

3.12 具备过氧化氢浓度监测功能：采用 254nm 波长紫外线光电检测气体浓度原理，实时检测显示灭菌阶段舱内过氧化氢浓度并记录打印阶段临界值；

4、控制系统

4.1 PLC：采用品牌 PLC 控制系统；

4.2 显示屏：采用≥10 寸彩色触摸屏，全新程序设计；

4.3 显示屏显示内容：温度，压力，时间，循环模式，过程阶段、胶囊使用数量和报警信息等，并提供实际界面照片；

4.4 打印记录内容：程序名称、灭菌日期、灭菌锅次、灭菌起始结束时间和灭菌过程的压力、温度、阶段时间、电源功率和结束状态等信息；

5、程序系统

5.1 程序数量：根据灭菌物品特点，设置多个灭菌程序，具有对医疗器械的表面、管腔的灭菌程序和软式内镜的灭菌程序；

5.2 软镜循环：具有软式内镜专用灭菌程序，能对内径≤1mm 长度≥1000mm 管腔的软式内窥镜灭菌，并提供省级以上检测机构出具的检测报告；

5.3 程序运行时间：软镜循环≤40 分钟，管腔循环≤55 分钟，快速循环≤26 分钟，具有倒计时显示功能；

5.4 具备真空干燥模块及功能，彻底干燥管腔器械，确保灭菌质量。

6、整体参数

6.1 装载方式：上下两层不锈钢篮筐装载灭菌物品，装载量大；

6.2 设备功率≤5KW，操作高度≤900mm，方便女护士操作，更加人性化；

7、 性能指标

7.1 灭菌能力：聚四氟乙烯管腔直径≤1mm,长度≥4000mm；不锈钢管腔直径≤0.7mm,长度≥600mm；提供省级以上机构有效期内灭菌效果检测报告；

## 7.2灭菌效率；灭菌周期完成后保证杀灭所有微生物，提供具有CMA标志的检测机构出具的灭菌效果检验报告。

7.2 电磁兼容检测：提供省级以上检测机构电磁兼容检测报告；

7.3 毒理学检测：灭菌后对细胞无毒性，确保对病员及操作人员无残留危害，提供省级以上检测机构检测报告。

8、端口开放：可连接信息追溯系统，并实时采集设备运行参数。

9、服务要求：整机保修≥三年。

10、配置清单

| 序号 | 配置货物名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过氧化氢低温等离子灭菌器主机 | - 1 | - 台 |
| 2 | 不锈钢篮筐 | - 2 | - 个 |

（五）酸性氧化电位水生成器

1、生成器主要由主机（包括控制系统、电解槽、电磁阀、管路）、电解质加入系统、储液箱（酸水箱、碱水箱、电解质溶液箱和原水箱）等组成。产品符合《中国绿色环保首选产品》。

2、碱性还原电位水生成量：≥1000mL/min 酸性氧化电位水生成量：≥1000mL/min

3、电源 AC220V 50Hz、额定功率 550VA、待机功率≤10W。

4、主机机架为钣金框架。

5、控制方式为全自动控制，一切均按程序自动运行。

6、人机界面为触摸屏操作。

7、实时在线显示 pH 值、ORP 值、有效氯含量、电解电流、累计运行时间等参数，随时监测消毒液的技术指标，消毒液不合格自动报警。

8、实时显示设备的运行状态、工作流程图及各器件的工作状态。

9、电解质加入方便、快捷，缺盐报警时加入一包电解质即可。

10、设备具有自动正极冲洗和倒极冲洗功能，以保证电解槽使用寿命及消毒液出水指标稳定性。

11、主机的电解槽部分：电解槽采用加厚镀层，极板面积≥1400 平方厘米。

12、电解槽有效寿命≥3000 小时。

13、加药泵全自动控制，耐腐蚀性强、精度高，寿命长，安全可靠。

14、液晶屏可显示盐箱缺水、电流过大、pH 过高等中文报警信息，同时伴有声音报警，以保证设备的正常运行和消毒液的合格。

15、根据不同区域不同水质自动调节电解电流，保证在不同水质下都能制得合格的酸化水。

16、设备电解方式为连续式电解，可连续制取酸性氧化电位水。

17、pH 值在 2.0～3.0 之间、有效氯可在 50mg/L～70mg/L 之间调节,ORP≥1100mV。残余氯离子≤200。

18、酸、碱水箱、电解质箱、原水箱采用耐腐蚀、卫生级、不透光的材质。

19、具有各种自动保护功能，如无水保护、电流过大保护等，保护电解槽不被烧坏；酸碱水箱留有溢水口及溢水管路。

20、设备每次提示添加电解质之前自动清洗盐箱，并实现加盐后自动搅拌，溶盐功能。

21、具有打印功能，可打印出酸化水 PH、ORP、有效氯及日期、时间等参数。

22、酸碱水箱及酸碱水路：现场如需多点酸水供应，可根据医院临床使用要求配置各种容积的储液箱，通过选配“加压装置”，耐酸碱的管路输送到用水点。

23、配备酸碱水专用肘开式耐腐水龙头。

24、服务要求：整机保修≥三年

（六）自动打印医用封口机

1、封口温度：60～220℃任意可调，封口温度控制在±1℃，保证封口质量。

2、高速升温设计：室温～180℃升温≤40秒。

3、具有待机控制功能

4、浮动式恒定压力压合系统设计，适应纸塑袋、纸塑立体袋和纸纸袋的封口需要；

5、封口速度：10±0.5m/min；封口边距：0～35mm可调。

6、加热方式：采用平板式陶瓷加热元件。

▲7、显示屏：彩色触摸屏，显示时间、温度、速度等参数。

8、工作方式：具有多种自动控制功能，可实现连续封口；自动进行热封

▲9、自带打印功能。

10、具有自动感应进袋功能。

11、标准配置：主机1台，导向板1个，色带1个。

12、服务要求：整机保修三年

13、配置清单

| 序号 | 配置货物名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1 | 台 |
| 2 | 导向板 | 1 | 个 |
| 3 | 色带 | 1 | 个 |

（七）热风吹干系统（一体移动式）

主要用于消毒供应室，能吹出高达80℃的高温气体和经过过滤的干燥气体

1、可移动一体式

2、可观察实时温度，温度随需求调节。

3、风量压力可根据用户需要调节。

4、具有自动恒温功能，能吹出常温至80℃可调热风。

5、气压≥3公斤

6、自带压缩机、压力可调、压力可视

7、操作灵活方便、安全、人性化。

8、服务要求：整机保修三年